## Sheet1
南安市医院新院区关于定量血流分数检测仪等一批医疗设备采购项目
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能和基本要求 | 国产
1 | 定量血流分数检测仪（QFR） | 台 | 1 | 包含：可移动式的冠脉影像功能学诊断平台、医学显示屏、分布式存储器、系统中央处理器、GPU显卡、数据接口、系统内存条。 | 国产
2 | 血液透析用双极反渗水处理设备（120台规模/套） | 套 | 1 | 1.纯水产水量3600L/H、水质符合国家YY0572-2021版血液透析和相关治疗用水标准、原水回收率大于75%、供水电导率≤5us/cm、内毒素＜0.25EU/ml、菌落数＜100CFU/ml。 2.具备可编程控制器；预处理系统、炭吸附罐、滤芯式过滤器需达到要求；过滤器、软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进、出水口均安装压力表；软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口、纯水口均安装取样口；采用双套精密过滤器，可互为备用保证供水。 3.反渗透装置要求：至少采用一级6支加二级4支反渗膜，双级反渗透直接供水装置；材料的使用符合生物相容性要求；所有参数微电脑触屏控制； 4.具备应急模式 | 国产
3 | 电动骨髓输液系统 | 套 | 1 | 用于：创伤失血性休克、大面积烧伤、脱水、产后大出血，心脏骤停、心律失常、心肌梗死等急救。包括电动骨钻及一次性使用骨髓穿刺针等。电动骨钻超低噪电机运行稳定，噪音小，可充电式。磁性五角钻头连接，高容量三元锂电池。一次性使用骨髓穿刺针，可与所有标准螺口接头连接。 | 国产
4 | 医用犬伤冲洗机 | 套 | 1 | 全套包括高、低位专用冲洗水池各1个，以及具有国家II类医疗器械资质的专用伤口冲洗设备等。具有自动/手动模式，自动模式用于动物致伤暴露后伤口冲洗，满足《常见动物致伤诊疗规范》（2021版）要求及狂犬病暴露预防处置工作规范（2009年版 ）要求，手动模式（液体、清水）可用于其他类型伤口冲洗。 | 国产
5 | 视频脑电图机 | 台 | 1 | 视频脑电和脑电波同步记录，可长达24小时以上的脑电波同步监护，并附带有常规脑电图、动态脑电图的功能，具有32导联。应用于癫痫疾病的诊断与鉴别。 | 国产
6 | 肌电图检查仪 | 台 | 1 | 1.具有神经电图、肌电图、听觉诱发电位、视觉诱发电位、体感诱发电位、事件相关电位、运动诱发等功能。 2.临床用于判断神经肌肉的功能是否正常。 | 国产
7 | 经颅多普勒彩超（TCD机） | 台 | 1 | 1.可用于发泡试验，具有语言指导功能，有双通道，每个通道可独立调节，双探头（分别为1.6兆、4兆手持探头），2个1.6兆监护探头（含头架）。 2.临床用于评估颈内外动脉狭窄或闭塞、脑动脉是否微栓子存在。 | 国产