政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：医疗设备采购项目（玻切超乳一体机（含外置激光））
采购单位：南安市医院

编制单位：南安市医院

编制时间：2026年3月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

采购项目实施的必要性

南安市医院创建于1938年，2025年获评三级甲等综合医院，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性公立医院，是南安市县域紧密型医共体的牵头医院，承担着南安市170万人口的医疗保健、院前急救、传染病防治及突发公共卫生事件救治等任务。

南安市医院眼科为医院重点临床科室，集临床、教学、科研于一体，致力于为患者提供高质量的眼科诊疗服务，设有独立门诊及15张床位（含日间观察床），科室年门诊量约3万余人次，是国家“光明中心”基地、全国干眼三星级单位、南安市白内障复明及近视防控基地。科室诊疗范围覆盖白内障、眼表疾病、青光眼、眼底视网膜黄斑疾病等疾病诊治；同时深耕小儿眼科，专注斜视、弱视诊疗，开展屈光矫正服务，全方位满足不同年龄段患者的诊疗需求。

临床中视网膜脱离、糖尿病视网膜病变、黄斑裂孔、玻璃体积血、复杂眼外伤等眼后节疾病患者数量显著增加，开展玻璃体视网膜手术的需求日益增长，我院眼科亟需进一步提升疑难眼病诊疗能力。目前，我院眼科已常规开展超声乳化手术、青光眼手术等，并配备了眼底照相机、OCTA等先进检查设备，为开展前后节联合手术奠定了坚实基础。

玻切超乳一体机是一种高精度、多功能的眼科手术设备，集超声乳化（用于白内障手术）和玻璃体切割（用于视网膜手术）两大功能于一体，是开展眼科四级手术的核心设备。该设备通过微创技术，利用超声波能量将白内障晶体乳化并吸除，同时进行玻璃体切除手术，可显著减少手术创伤、缩短术后恢复时间，提高手术效率与成功率。外置激光光凝仪作为眼底病治疗的重要配套设备，广泛用于糖尿病视网膜病变、视网膜裂孔、视网膜静脉阻塞等疾病的光凝治疗，在玻璃体切割术中联合眼内激光光凝，可有效封闭病变血管、预防再出血、提高手术疗效。

为提升我院医疗卫生服务能力，满足广大患者的诊疗需求，提高医资能力，加大医院的临床教学推广和更好地为医院带来经济效应，我院需采购玻切超乳一体机（含外置激光）1套。

需求调查情况

（一）是否开展需求调查

是。属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，（三）技术复杂、专业性较强的项目，采购进口产品的项目；

（二）需求调查方式

市场询价。

（三）需求调查对象

	调查对象
	歌德、爱尔康、博士伦、DORC

	调查时间
	2025年10月

	调查地点
	全国

	调查方式
	市场询价。在医院官网发布询价公告。


（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况
     玻切超乳一体机是集成超声乳化与玻璃体切割两大核心功能的高端眼科手术设备，可在单台设备上完成眼前节与眼后节联合手术。其核心功能分为两大模块：一是超声乳化功能，二是玻璃体切割功能。此外，设备还集成眼内照明、注压调控、电凝止血等辅助功能，部分高端机型支持外置激光扩展，可与激光光凝仪配套完成术中眼内光凝，满足多样化临床手术场景，尤其适用于白内障合并眼底病变的复杂病例治疗。外置激光光凝仪的核心功能是利用激光的光热效应，对眼部病变组织进行精准凝固治疗，可独立开展门诊眼底激光治疗，也可与玻切超乳一体机配套完成术中眼内光凝，实现“诊疗一体化”。

作为眼科治疗设备，玻切超乳一体机主要由主机、超声附件、玻切附件、注吸附件、照明附件、注压附件、气液交换系统等部分组成，外置激光光凝仪主要由激光核心系统、导光系统、控制系统、冷却系统等部分组成，是白内障及玻璃体视网膜手术的重要工具。

从发展历程来看，超乳、玻切、激光手术于上世纪70年代发展起来，超声乳化设备与玻璃体切割设备从独立分体式演变为玻切超乳一体机，实现了单台设备完成前后节手术的突破，随着技术快速迭代，玻切切割速度提高，超声能量控制更加精准，眼内压实时监测与反馈机制逐步完善，智能化水平显著提升，可实现参数自动调节、故障智能诊断等功能。同时，设备的兼容性增强，支持外置激光、电凝等辅助功能扩展，适配更多临床场景。随着激光技术与冷却技术的进步，激光光凝仪从采用氩激光（波长488nm、514.5nm）发展为采用532nm绿光激光，该波长穿透性更好、对正常组织损伤更小，治疗效果更优。同时，冷却技术从自然散热、强制风冷升级为循环水冷，大幅提升冷却效率，减少组织热损伤，治疗范围扩展至糖尿病视网膜病变、黄斑水肿、青光眼等多种眼病。
目前，超声乳化技术、玻璃体切除技术及激光技术已发展得相当成熟，其中激光光凝仪作为眼科临床核心治疗设备之一，常与玻切超乳一体机协同应用，在眼底病变（如糖尿病视网膜病变、视网膜裂孔等）的精准治疗中发挥关键作用，可通过精准激光照射实现病变组织凝固，辅助提升手术疗效。与单独使用超声乳化设备相比，超乳玻切一体机及激光光凝仪不仅能够更快速地回收设备投入成本，还在超声乳化技术的基础上，搭建起眼底疾病治疗技术的发展平台，为眼科前后节联合手术的开展创造了条件。同时，该一体机还能有效降低设备采购与维护成本，缩短手术时长，减少术后并发症的发生，从而进一步提升患者的治疗效果。作为眼科基础手术设备，该系统经过多代技术迭代升级，在可操作性、安全性、手术效率、操作精度、功能多样性及自动化水平等方面均实现了大幅提升，凭借优异的安全性、高效的工作效能、便捷的操作模式以及智能化系统，结合激光光凝仪的精准治疗优势，为晶状体手术、玻璃体手术的安全性、效率及成功率提供了更坚实的保障。  
2.市场供给情况

由于眼部解剖结构复杂，玻璃体切除手术操作难度较高，因此对手术设备的性能要求也更为严苛。玻切超乳一体机属于高端眼科医疗设备，该设备技术壁垒较高，全球市场的主要供应商以欧美企业为主，其中包括德国歌德、美国爱尔康、美国博士伦、荷兰DORC等知名企业；激光光凝仪市场由欧美企业主导，包括美国IRIDEX、德国蔡司等。

目前全球市场呈现高度集中的特点，爱尔康、博士伦、德国歌德三大厂商占据全球约87%的市场份额，国内市场目前仍以进口品牌为主。结合我院实际采购情况，在市场调研阶段，所有参与报名的供应商所提供的产品均为进口设备。福建省内各级医院开展后节玻璃体切割手术100%采用进口设备，主流进口品牌包括德国歌德、美国爱尔康、美国博士伦、荷兰DORC，这些品牌技术成熟、性能稳定、售后体系完善，占据国内市场主导地位。国产设备于2025年底刚获批上市，但由于产品缺乏大样本临床应用数据，稳定性与易用性仍需打磨，短期内难以实现大规模替代，全球市场仍以欧美进口品牌为主导。

3.同类采购项目历史成交信息

	项目名称
	采购人名称
	中标品牌
	中标金额
	链接

	功能提升建设项目第五批次医疗设备采购项目
	成都市成华区人民医院
	歌德
	189.9万元
	https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=notice&id=bb924733-d528-4453-9e79-ccf736f78f02&planId=8a69cbb0935b95d5019394b0f8f64eb4

	福建省立医院眼科玻切手术系统采购项目
	福建省立医院
	爱尔康
	148.9万元
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/2023/8a1d0608862784700186341e3f3d394e.html?noticeType=

	区医院医疗设备购置项目
	北京市门头沟区医院　　
	博士伦
	205万元
	https://ggzyfw.beijing.gov.cn/jyxxzbjggg/20241127/4746942.html

	深圳市龙岗区人民医院超乳玻切一体机项目
	深圳市龙岗区人民医院
	DORC
	166.6万元
	http://zfcg.szggzy.com:8081/gsgg/002001/002001004/002001004001/20251211/d2005d3d-0d16-4b84-8829-771ac1d5a662.html

	温州医科大学附属第二医院眼底激光治疗机项目
	温州医科大学附属第二医院
	美国IRIDEX
	27.5万元
	https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=d3O4GgCBnhy2CAxDO3W9Rg%3D%3D

	武汉大学人民医院激光光凝仪采购项目
	武汉大学人民医院
	卡尔蔡司  
	29.68万元
	https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202309/t20230911_20684332.htm


4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

厂家质保期时间为3年，设备无需频繁升级换代；备品备件充足，玻切及激光手术需要使用的耗材如：超乳套包、玻切头、穿刺刀、照明光纤、激光光纤、灌注头、灌注管路、抽吸管路、巩膜塞、灌注连接管路、积液盒等。
5.其他相关情况

无

需求清单

（一）项目概况

本项目为南安市医院医疗设备采购项目。要求供应商拟供产品具有技术先进、性能稳定，故障率低的特点。且能符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。
（二）采购项目预（概）算

总预算：146万元

（三）采购标的汇总表

	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	预算单价(万元)
	最高控制单价(万元)

	1
	1
	玻切超乳一体机（含外置激光）
	A02329900

其他医疗设备
	套
	1
	146
	146


（四）技术商务要求

（1）技术要求
1、玻切超乳一体机1套

（一）整机要求

1、原装进口

2、主要功能：具备白内障超声乳化、前段玻切、玻璃体切除、眼内照明、硅油注吸、气液交换、灌注加压、电凝、回流功能；能进行3.2毫米至1.8毫米范围内的同轴微切口白内障超乳手术，以及23G、25G、27G玻璃体手术；

▲3、设备使用年限≥10年
（二）液流系统要求

▲1、负压泵（文丘里泵）. 

▲2、负压范围：≥0-600mmHg，以1mmHg 递增，可选择线性控制负压或双线性模式（俯仰或偏航），可脚踏调节； 

★3、SC液流管理技术：保持前房稳定，减少前房浪涌，手术更安全；

★4、EQ-传感器感知技术：实时精确监测前房内压力变化,有效的防止浪涌以及前房抖动；

▲5、DFS系统：精准控制目标眼内压，术中IOP波动降至最低，避免CME；

6、AFI系统：全程动态补偿眼内压控制，可预测的眼内液流环境；独立气泵，断电可维持现有眼内压；

7、自动气液交换：是；

（三）玻璃体切割要求

1、玻璃体手术类型：23G、25G、27G；

2、玻切阀门速率≥7500，

3、单向切割速率：≥7500次/分钟，可以减少对视网膜的牵拉及对玻璃体的扰动；

4、双向切割速率：≥15000次/分钟，增加玻璃体切割时的切除效率。

5、前节玻切切速：≥7500，可以减少玻璃体持续牵拉的扰动

6、控制精度：1次/分钟，可通过脚踏板对切割率执行线性控制；

▲7、切割模式：单线性，双线性，共线性或3D，瞬时，比例，前节；

8、玻切头：切割口紧贴头端，可以更彻底地清除玻璃体；

▲9、Bi-Blade双开口玻切头：前进和后退都切割，每循环切割两次，提高切割效率；

10、玻切手柄：视觉和触觉的端口位置指示器，方便确认开口位置；

11、可延长手柄：彩色橡胶握把，可拆卸延长手柄；

（四）眼内照明

1、工作模式：双独立端口，各端口独立提供照明和控制；

▲2、双独立光源：双氙灯或氙、汞灯搭配；既可作为备用光源，又能同时使用；

▲3、LP技术：3枚可控滤镜提供差异化照明，并增加手术的安全性；

▲4、5种不同照明光谱；

5、绿色光谱：消除红色，增强无血管组织的可视性；

6、黄色光谱：更安全、更舒适，适合于长时间的手术；

7、琥珀色光谱：最安全的光谱，气液交换时降低眼内器械反光，更好看清气液分界面；

▲8、光纤：广角光纤（135度），中视野光纤（90度）；

（五）穿刺系统

▲1、ESA系统：更长的刀刃斜面，减少了穿刺时的阻力，加强术后切口自闭性能；

2、套管材质：钛金属带来良好生物相容性；带螺纹，避免从切口滑脱；

3、自闭阀：可拆卸，半透明，提高IOP稳定性；

4、改良输液套管： 楔形设计避免松脱，增加灌注量；

5、套管针：更紧密的巩膜切开术，更好的伤口结构和愈合；

（六）能量系统

★1、具备同轴1.8/2.2/2.8mm手术模式

★2、超声乳化手柄：6晶片钛合金手柄，可高温高压消毒；

★3、超声频率：28.5 kHz，频率低，有效降低针头产热； 

★4、超声冲程：≥0-135μm；

★5、Attune™ 能量管理系统：高效的切割动力学,提高能量利用效率；可选择波形超声的开启和关闭

6、支持超声连续、脉冲、固定爆破，单爆破和多重爆破五种超声模式输出； 

▲7、脉冲模式：≥脉冲频率1-250pps，占空比：10-90%； 

8、爆破模式：≥爆破脉宽：4-600ms，爆破间歇：0-2500ms；

（七）电凝

1、主机具备双极电凝功能；

2、电凝功率≥0-7.5 W；

3、有固定和线性两种模式；

（八）脚踏要求 

▲1、脚踏要求具有五键功能，且可独立设置回吐、连续灌注、手术步切换等功能，并可根据需要进行编程；双向线性控制玻切速率和真空负压；

2、DL控制：可同时垂直及水平控制能量和负压，提高效率和安全性；

3、脚踏控制可在有线或无线（蓝牙）模式下使用；

（九）其他 

1、模块化设计，维修及升级便利；

2、高清晰液晶彩色显示屏≥19寸，电脑触摸操作或遥控器操作； 

3、主机可编辑和存储多名手术医生的数据且支持储存卡存取； 

4、屏幕中文显示，操作步骤动画展示；

▲5、主机为一体化设计，具备4个万向轮、一键锁定功能；

▲6、灌注压由40mmHg上升至60mmHg≤0.5秒；实时瞬态监控，一键加压，加压后定时警报；系统配备在断电情况下自动激活的气动切断阀功能；

7、套包：自动识别前节套包，后节套包，前后联合套包及前段玻切套包多种选择；

8、套包可包含超乳针头、积液盒、管道、玻切头、光纤、穿刺组件、巩膜塞、灌注套管、硅胶测试帽、针头扳手等多种组合，能满足各类手术需求；

9、硅油注吸：

9.1注入模式压力：≥70 psi （482.6kPa，4.8巴）；

9.2吸除模式负压：≥5mmHg-600mmHg 之间，以10mmHg递增。

10售后服务与技术支持

10.1维保期限：提供三年维保

10.2技术支持：提供全面的技术支持和培训服务，确保医院能够充分利用设备功能。

2、激光光凝仪1套

一、主要参数

1. 激光光源：半导体激光源

2. 激光波长：532nm

3. 激光输出形式：连续波

★4. 激光光斑调节：裂隙灯适配器采用分步式非连续光斑大小调节

★5. 激光光斑能量分布：等焦面能量输出。

6. 激光脉冲间隔时间​10-3000ms

7. 激光脉冲持续时间​10-3000ms

8. 瞄准激光类型：红色二极管激光

9. 瞄准光波长：630-650nm

10. 瞄准光功率：0-<1.0mW

▲11. 激光传导设备：裂隙灯适配器、EndoProbe低发散角眼内光纤、激光间接眼底镜

★12. 能量：≥2000mW

13.接口类型：阻抗式

★14.冷却方式：静音风冷，无需外置风扇

▲15.光纤传播低锥角方式：眼内激光探头激光发散角：≤11º，便于对焦和避免进行光凝时探头贴近视网膜

16.售后服务与技术支持

16.1维保期限：提供三年维保

16.2技术支持：提供全面的技术支持和培训服务，确保医院能够充分利用设备功能。

配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	玻切超乳一体机主机
	1
	台

	2
	超乳手柄
	2
	个

	3
	注吸手柄
	2
	个

	4
	注吸针头
	2
	个

	5
	超乳微流针头(2.8mm)
	6
	个

	6
	光纤汞灯（可照明800小时）
	2
	个

	7
	电凝线
	2
	条

	8
	双极电凝笔
	1
	个

	9
	眼内电凝笔
	1
	个

	10
	脚踏
	1
	个

	11
	脚踏线
	1
	条

	12
	标准超乳套包
	6
	个

	13
	灌注套管
	10
	个

	14
	23G玻切套包
	6
	个

	15
	激光光纤
	6
	条

	16
	激光光凝仪主机
	1
	台

	17
	裂隙灯
	1
	台

	18
	适配器
	1
	个

	19
	激光防护眼镜
	1
	副

	20
	升降桌
	1
	张


商务要求
1、商务要求
	序号
	类型
	要求

	1
	交货时间
	自合同签订之日起90日。

	2
	交货地点
	福建省泉州市南安市医院指定地点。

	3
	交货条件
	所有产品安装、调试完成，经采购人验收合格后并交付使用。

	4
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	履约验收方式
	1、期次1，说明：（1）出厂检验：成交供应商负责所提供设备的出厂检验，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证设备原厂地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达采购单位指定的供货地点。 （2）到货核验：设备送至采购单位安装现场后，成交供应商和采购单位人员一同拆箱，对其全部设备、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行到货核验。成交供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件资料(包括但不限产品出厂明细表(装箱单)、出厂检验报告、质量合格证书、使用说明书、保修卡、其它应提交的资料等)及安装报告等文档汇集成册交付采购单位。 （3）安装调试：成交供应商指派技术人员到现场进行安装、调试，并向采购单位安排的工作人员介绍设备功能。采购单位安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。 （4）项目验收：系统集成完成后，进入系统设备的试运行阶段。试运行期间，出现的任何软硬件问题，应由成交供应商及时处理修正。系统设备正式运行后，由采购单位对设备进行验收。如测试不合格，或成交供应商提供的培训服务未能满足谈判文件规定要求，验收将不予通过。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。 （5）设备运行情况检查：系统设备自验收合格后运行满90天后，成交供应商完成一次全面巡检，期间出现的任何软硬件问题，应由成交供应商及时处理修正。经采购单位确认设备运行正常后方能达到付款条件。

	6
	合同支付方式
	设备自验收合格后正常运行满90天且无质量问题，且成交供应商完成一次全面巡检后，一次性支付合同总金额的100.00%

	7
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的2.0%

说明：成交供应商在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的2%作为履约保证金。该履约保证金于成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，由成交供应商书面提出申请，无其他未了事项，无息退还。注：若本项目中标制造商为符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微企业（须提供中小企业声明函），缴纳履约保证金的金额为合同总金额的1%。


2、服务要求

2.1.安装和调试：
成交供应商应接到用户通知后派技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格（附验收报告），由采购单位签字确认；成交供应商应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。安装须符合国家有关技术规范和技术标准。
2.2.技术培训：
成交供应商应安排专业的培训师在买方指定日到达医院，结合设备的安装、调试及试运行过程，根据新仪器特点及技术卖方应计划地免费对采购单位派出的操作、维保人员进行设备基本知识、操作使用和维护保养技术的培训，以保证售后设备的良好运行状态。培训时间不少于1天,直至买方受训人员能够熟练操作为止。此项费用应包含在投标总价中。（须列明具体培训计划方案）
2.3.质保期和售后 服务要求
2.3.1 保修期：3年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）,软件免费升级维护,从验收合格双方签字之日起计算。
2.3.2保证设备年运行开机率≥95%，软件质保期内免费升级（提供免费维修热线电话），货物保修期从最终验收合格双方签字之日起计算。在免费质量保证期内如出现故障成交供应商应免费提供咨询、上门维修服务，包括免费更换。
2.3.3质保期内：成交供应商在质保期内的应提供技术服务包括在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统版本更新升级服务、系统软件应用和维护技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。免费质量保证期内货物一旦出现故障，成交供应商响应时间不超过2小时，检修人员应在24小时内到设备安装地点及时排除故障，如故障无法排除，成交供应商在出现故障24小时内负责提供替代设备，其费用由成交供应商承担。
2.3.4质保期外：免费质量保证期结束后，成交供应商仍对产品提供有偿维护、终身升级服务，出现质量问题时，成交供应商在2小时内电话响应，24小时内到达，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用，不收人工服务费。
2.3.5免费保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
2.3.6成交供应商应负责对接院内信息系统相关接口，对接接口的所有费用均由成交供应商承担。
2.4．验收标准和验收方法
2.4.1 验收标准：设备按国家相关标准及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。
2.4.2验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。
2.4.2.1出厂检验：成交供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。
2.4.2.2安装调试检验：设备安装、调试过程，成交供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。
2.4.2.3最终验收：设备安装、调试结束后，由成交供应商负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。

2.4.2.4中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等 相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。
2.4.3本章节《技术规格要求》内容只提及仪器主要配置，成交供应商应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因成交供应商提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由成交供应商负责免费提供，且每逾期一天，成交供应商须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。
2.4.4在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。
2.4.5若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。
2.5．技术资料要求
成交供应商应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

2.6．专用工具
成交供应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。
2.7．备品备件
成交供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。
— 2 —
— 1 —

